| Медицинская организация ООО Фирма «СЭМ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения: | Клинические и параклинические отделения, где в работе используются ИМН (изделия медицинского назначения) многоразового использования |  |  |
| Название документа: | Правила дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения многоразового использования |  |  |
| Утвержден: |  |  |  |
| Дата утверждения: | 01.09.2021г. |  |  |
| Разработчик: | Должность | ФИО | подпись |
| Согласовано: | Главный врач | С.Г. Эштрекова |  |
| Дата согласования: |  |  |  |
| Ответственный за исполнение: | средний медицинский персонал медицинской организации |  |  |
| Дата введения в действие: |  |  |  |
| Версия № |  | Копия №__ _____/ ___________/ подпись ФИО |  |

г. Нальчик, 2021 год

Правила дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения многоразового использования

- Цель: Проведение дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения (далее - ИМН) в целях соблюдения санитарно-гигиенических требований и профилактики возникновения внутрибольничных инфекций в медицинской организации.

- Область применения: клинические и параклинические отделения, где в работе используются ИМН многоразового использования.

- Ответственность: средний медицинский персонал медицинской организации.

- Определение:

Деконтаминация – это процесс удаления или уничтожения микроорганизмов (или других контактирующих веществ), позволяющий предотвратить их попадание к восприимчивому пациенту в количестве, способном вызвать развитие инфекции или другой негативной реакции.

Процедура деконтаминации включает очистку, дезинфекцию и стерилизацию. Процедура деконтаминации предполагает использование медицинскими работниками средств индивидуальной защиты.

Изделия медицинского назначения (далее – ИМН) по степени контакта с организмом человека и риска инфицирования пациента подразделяются на три группы:

- критические ИМН – инструменты и оборудование, непосредственно контактирующие с тканями, полостями или кровеносным руслом человека;

- полукритические ИМН – инструменты и оборудование, контактирующие с неповрежденными слизистыми оболочками;

- некритические ИМН – инструменты, оборудование и предметы ухода, контактирующие с интактным кожным покровом.

Критические ИМН подвергаются обязательной стерилизации, полукритические – дезинфекции высокого и среднего уровней, некритические – дезинфекции среднего и низкого уровней. Дезинфекции должны подвергаться все изделия медицинского назначения после каждого пациента.

Емкости с дезинфицирующими растворами должны быть снабжены крышками, иметь надпись с указанием названия средства, его концентрации, назначения, даты приготовления.

- Ресурсы:

- Средства индивидуальной защиты (маска, шапочка, очки-экран, фартук, нестерильные перчатки, стерильные перчатки);

- дезинфицирующие средства;

- стерильные емкости и стерильная вода, (для химической стерилизации);

- одноразовый упаковочный материал;

- стерилизационные коробки с фильтрами;

- стерильные простыни;

- кожный антисептик для обработки рук;

- бумажные полотенца;

- емкости для дезинфицирующих растворов №1, №2;

- емкость для сбора медицинских отходов класса «Б».

- Документирование:

- Журнал для регистрации дезинфекции и стерилизации ИМН многоразового использования.

- Журнал регистрации результатов контроля предстерилизационной очистки.

- Основная часть процедуры:

Перед проведением дезинфекции ответственный сотрудник обрабатывает руки согласно правилам медицинской организации и надевает необходимые средства индивидуальной защиты (фартук, очки-экран, маска, шапочка, нестерильные перчатки).

- При проведении дезинфекции растворами химических средств ИМН сначала промывают в емкости № 1 от остатков биологического материала, т.к. белковые загрязнения снижают качество воздействия дезинфицирующего раствора.

- Далее погружают в рабочий раствор дезинфицирующего средства (емкость №2) с заполнением каналов и полостей. Разъемные изделия погружают в разобранном виде, инструменты с замковыми частями замачивают раскрытыми, проделав этими инструментами в растворе несколько рабочих движений.

- Объём раствора для проведения обработки должен быть достаточным для обеспечения полного погружения ИМН, при этом объём раствора над изделиями должен быть не менее одного сантиметра. Время (продолжительность) экспозиции определено в инструкции производителя дезинфицирующего раствора.

После дезинфекции ИМН многократного использования отмывают от остатков дезинфицирующего средства. Утилизируют использованные одноразовые СИЗ в емкость для сбора медицинских отходов класса «Б» после чего обрабатывают руки согласно правилам медицинской организации.

- Контроль качества предстерилизационной очистки проводят ежедневно. Контролю подлежит 1 % от каждого наименования изделий, обработанных за смену. Результаты контроля регистрируют в журнале.

- Стерилизации подвергают все ИМН, контактирующие с раневой поверхностью, кровью (в организме пациента или вводимой в него) и/или инъекционными препаратами, а также отдельные виды медицинских инструментов, которые в процессе эксплуатации соприкасаются со слизистой оболочкой и могут вызвать ее повреждение.

- Паровым методом стерилизуют ИМН, детали приборов, аппаратов из коррозионностойких металлов, стекла, бельё, перевязочный материал, изделия из резины, латекса и отдельных видов пластмасс.

- Воздушным методом стерилизуют ИМН, детали приборов и аппаратов, в том числе изготовленные из коррозионно-нестойких металлов, изделия из силиконовой резины. Перед стерилизацией воздушным методом изделия после предстерилизационной очистки обязательно высушивают в сушильном шкафу при температуре 85 градусов Цельсия (далее - °С) до исчезновения видимой влаги.

- Химический метод стерилизации с применением растворов химических средств применяют для стерилизации изделий, в конструкции которых использованы термолабильные материалы, не позволяющие использовать другие методы стерилизации. Во избежание разбавления рабочих растворов, погружаемые в них ИМН должны быть сухими. При стерилизации растворами химических средств все манипуляции проводят строго, соблюдая правила асептики: используют стерильные емкости для стерилизации и стерильную воду для отмывания изделий от остатков химических средств.

- Газовым методом стерилизуют изделия из различных, в том числе термолабильных материалов, используя в качестве стерилизующих средств окись этилена, формальдегид. Перед стерилизацией газовым методом с изделий после предстерилизационной очистки удаляют видимую влагу. Стерилизацию осуществляют в соответствии с режимами применения средств для стерилизации конкретных групп изделий, а также согласно инструкцию по эксплуатации стерилизаторов.

- При паровом, воздушном, газовом методах изделия стерилизуют в упакованном виде, используя бумажные, комбинированные и пластиковые стерилизационные упаковочные материалы, а также пергамент и бязь (в зависимости от метода стерилизации). Упаковочные материалы используются однократно.

- При паровом методе, кроме того, используют стерилизационные коробки с фильтрами.

- Хранение изделий, простерилизованных в упакованном виде, осуществляют в шкафах, рабочих столах. Сроки хранения указываются на упаковке и определяются видом упаковочного материала согласно инструкции по его применению.

- ИМН, простерилизованные в стерилизационных коробках, допускается использовать не более чем в течение 6 часов после их вскрытия.

- При стерилизации изделий в неупакованном виде воздушным методом не допускается хранение простерилизованных изделий в воздушном стерилизаторе и их использование на следующий день после стерилизации.

- При стерилизации химическим методом с применением растворов химических средств отмытые стерильной водой простерилизованные изделия используют сразу по назначению или помещают на хранение в стерильную стерилизационную коробку с фильтром, выложенную стерильной простыней, на срок не более 3 суток.

- Все манипуляции по накрытию стерильного стола проводят в стерильном халате, маске и перчатках с использованием стерильных простыней. Обязательно делают отметку о дате и времени накрытия стерильного стола. Стерильный стол накрывают на 6 часов. Не использованные в течение этого срока материалы и инструменты со стерильного стола направляют на повторную стерилизацию.

- Не допускается использование простерилизованных ИМН с истекшим сроком хранения после стерилизации.

- Примечания:

- Одноразовые ИМН используются только однократно и после использования без предварительного разбора и дезинфекции подлежат утилизации. Запрещается ИМН одноразового применения использовать повторно.

- Для контроля стерилизуемых ИМН многократного применения каждые 10 дней медицинскими сестрами проверяются сроки годности, ИМН с теми сроками, которые уже подходят, выставляются вперед, для раннего использования;

- Мягкие ИМН (перевязочный материал, ватные шарики и т.д.) с истекшим сроком годности утилизируется в отходы класса «Б»;

- Твердые ИМН (инструменты и т.д.) с истекшим сроком годности направляется в ЦСО для проведения перестерилизации, без этапов очистки и дезинфекции;

- Для дезинфекции ИМН рекомендуется использовать автоматизированную мойку, так как есть риск возникновения аварийной ситуации (травматизация, риск парентерального инфицирования), так же присутствует человеческий фактор (недостаточная промывка ИМН, приготовлен раствор недостаточной концентрации и др.)

- Ссылки:

- Комплект методических материалов по безопасности инъекций и сопутствующим процедурам. Приложение А: показания к использованию перчаток в системе здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения, 2011 г;

- The Global Patient Safety Challenge – clean care is safer care. Information sheet 6: Glove use. World Health Organization, 2006;

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта,в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |

Лист ознакомления

| № | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |